Приложение № 1

Техническое задание

Гастрофиброскоп к  осветителю  CLK-4     Олимпас, Япония.

· Направление обзора – 0о (прямой обзор)

· Угол поля зрения – 100о
· Глубина резкости – 3-100 мм

· Диаметр дистального конца – 9,8 мм

· Диаметр вводимой трубки – 9,8 мм

· Диаметр внутреннего канала – 2.8 мм

· Углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо

· Длина рабочей части – 1025 мм

· Общая длина – 1345 мм

· Минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм

· Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием.

· Наличие сопла для омывания оптической системы.

· Полная совместимость с осветителем  CLK-4 Олимпас,  Япония,  без дополнительных переходников и приспособлений.
Гастрофиброскоп должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

Монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте заказчика.

Гарантия  2 года. Обслуживание в гарантийный период раз в квартал,  инженером имеющим допуск от производителя.

Поставка в течении 5 рабочих дней.

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________ Э.А.Асланян
