ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические и функциональные характеристики

	
	
	
	
	Наименование товара, входящего в комплект
	Кол-во с ед. изм.
	Показатель (наименование комплектующего, технического, функционального параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Фотометр для микропланшетов с управляющим компьютером и программой 
	шт.
	1
	Фотометр для микропланшетов
	1 шт.
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диапазон длин волн для возможности учета всех хромогенных субстратов используемых в ИФА
	В пределах 400-750 нм

	
	
	
	
	
	
	Диапазон регистрируемых оптических плотностей
	0 до 3,5 ед. оптической плотности (ОП)

	
	
	
	
	
	
	Линейность, отклонение не более 

2.1 для 0-2,0 ОП

2.2 для 2,0-3,0 ОП
	± 1%

± 2%

	
	
	
	
	
	
	Разрешающая способность
	0,001 ОП

	
	
	
	
	
	
	Скорость считывания не более

на одной длине волны

на двух длинах волн
	6 сек

10 сек

	
	
	
	
	
	
	Возможность установки светофильтров не менее
	8 шт.

	
	
	
	
	
	
	Количество предустановленных фильтров
	Не менее 6 (415нм, 450нм, 490 нм, 595 нм, 655нм и 750 нм)

	
	
	
	
	
	
	Возможность регистрации результатов ИФА на 
2-х длинах волн, учитывая поправку на оптические свойства микропланшета
	Одно- и двух-волновой режимы считывания 

	
	
	
	
	
	
	Возможность сопряжения с внешним компьютером для развернутого анализа результатов ИФА в соответствии с Инструкцией к тест-системе.
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Типы отчетов с результатами, формируемых программным обеспечением фотометра
	· Нескорректированный, 

· Поглощение, 

· Матрица,

· Предел,

· Отсечка

· Концентрация

	
	
	
	
	
	
	Режим самотестирования при включении и перед измерением (при необходимости). 
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Русифицированное встроенное программное обеспечение.
	Наличие

	
	
	
	
	Управляющий компьютер для микропланшетного фотометра
	1 шт.
	Характеристики системного блока не ниже для правильного функционирования программного обеспечения управления фотометром и анализа результатов.
	Pentium IV Celeron 2 GHz; HDD 80 GB; RAM 512 MB, CD ROM; Windows XP, Internet Explorer 6.0 (или выше). 

	
	
	
	
	
	
	Наличие USB 2.0 -порта для связи с фотометром для микропланшет.
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Монитор
	ЖК монитор 17”

	
	
	
	
	
	
	Принтер
	Лазерный

	
	
	
	
	Программное обеспечение «Программа управления микропланшетными фотометрами»
	1 шт.
	Возможность ввода условий валидации теста
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Полная русификация программного обеспечения
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Количество сохраняемых протоколов, результатов исследований
	Не ограничено

	
	
	
	
	
	
	Возможность ввода/загрузки идентификаторов образцов 
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Автоматизированные алгоритмы обработки результатов для развернутого анализа результатов ИФА в соответствии с Инструкцией к тест-системе.
	Качественные:

- определение одного или нескольких пороговых значений в прямом или конкурентном методе

- расчет серой зоны

- расчет критической концентрации

- расчет индекса ингибирования

- анализ тестов типа «Спектр»

Полуколичественные:

- определение титра

Количественные с построением калибровочной кривой в линейных, полулогарифмических и логарифмических координатах:

- метод линейной регрессии

- метод кусочно-линейной аппроксимации

- кубический сплайн

- линейная интерполяция 

	
	
	
	
	
	
	Задание уровней доступа пользователей для обеспечения информационной безопасности
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Двусторонняя связь с лабораторной информационной системой для автоматизированного обмена данными с информационной системой ЛПУ
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Документация на русском языке
	Наличие

	2
	Термошейкер 
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Назначение прибора
	предназначен для создания вращательного движения жидкости и точного поддержания заданной температуры в иммунологических планшетах

	
	
	
	
	
	
	Система управления
	Электронная система управления, которая обеспечивает задание и отображение на световых индикаторах температуры, скорости и времени вращения платформы

	
	
	
	
	
	
	Память
	Энергонезависимая память, в которой сохраняются установленные параметры температуры, скорости и времени вращения

	
	
	
	
	
	
	Гарантированная наработка двигателя
	не менее 45000 часов

	
	
	
	
	
	
	Точность поддержания оборотов
	+1%

	
	
	
	
	
	
	Количество планшет на платформе
	2

	
	
	
	
	
	
	Размер применяемых планшет, мм
	80х128х15

	
	
	
	
	
	
	Диапазон устанавливаемой температуры платформы, гр.С
	от комнатной +3до 60

	
	
	
	
	
	
	Температура стабилизации выше окружающей среды, гр.С
	5

	
	
	
	
	
	
	Точность поддержания температуры на платформе, гр.С 
	0,1

	
	
	
	
	
	
	Радиус вращения платформы, мм
	1,5

	
	
	
	
	
	
	Вид вращения платформы
	Орбитальный

	
	
	
	
	
	
	Таймер
	отключаемый, от 1 мин. до 9 ч.

	
	
	
	
	
	
	Скорость вращения платформы, об/мин 
	100-1100

	
	
	
	
	
	
	Температура окружающей среды, гр.С
	от 4 до 40

	
	
	
	
	
	
	Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), %  
	Не более 80

	
	
	
	
	
	
	Сеть, В/Гц  
	220/50

	
	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность (при max скорости), Вт 
	Не более 90

	
	
	
	
	
	
	Размеры(длин х ширина х высота), мм 


	310х270х115 

	
	
	
	
	
	
	Вес, кг
	7,7

	3
	Дозатор механический 20-200 мкл
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Клавиша дозирования  
	Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока

	
	
	
	
	
	
	Механизм сбрасывания наконечника
	Позволяет работать одной рукой

	
	
	
	
	
	
	Возможность работы с наконечниками разных производителей 
	Возможность работы с наконечниками разных производителей за счет ступенчатой зауженной формы посадочного конуса

	
	
	
	
	
	
	Поршень
	Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого  металла

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	Серого цвета, расположен на  боковой поверхности корпуса дозатора

	
	
	
	
	
	
	Держатель под палец
	Эргономичный, помогает удерживать дозатор без дополнительных усилий

	
	
	
	
	
	
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием спец.ключа, входящего в комплект дозатора

	
	
	
	
	
	
	Посадочный конус
	Изготовлен из химически стойких материалов

	
	
	
	
	
	
	Автоклавирование
	Автоклавируются съемные части - посадочный конус и сбрасыватель наконечника

	
	
	
	
	
	
	Вес
	84 гр.

	
	
	
	
	
	
	Объем дозирования 
	20-200мкл

	
	
	
	
	
	
	Кол-во каналов
	1

	
	
	
	
	
	
	Дискретность
	1.00мкл

	
	
	
	
	
	
	Объем при тестировании
	200/100/20

	
	
	
	
	
	
	Точность
	0.60%/0.80%/2.50%

	
	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	0.20%/0.30%/0.80%

	4
	Дозатор механический  5-50 мкл
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Клавиша дозирования  
	Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока

	
	
	
	
	
	
	Механизм сбрасывания наконечника
	Позволяет работать одной рукой

	
	
	
	
	
	
	Возможность работы с наконечниками разных производителей 
	Возможность работы с наконечниками разных производителей за счет ступенчатой зауженной формы посадочного конуса

	
	
	
	
	
	
	Поршень
	Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого  металла

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	Серого цвета, расположен на  боковой поверхности корпуса дозатора

	
	
	
	
	
	
	Держатель под палец
	Эргономичный, помогает удерживать дозатор без дополнительных усилий

	
	
	
	
	
	
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием спец.ключа, входящего в комплект дозатора

	
	
	
	
	
	
	Посадочный конус
	Изготовлен из химически стойких материалов

	
	
	
	
	
	
	Автоклавирование
	Автоклавируются съемные части - посадочный конус и сбрасыватель наконечника

	
	
	
	
	
	
	Вес
	84 гр.

	
	
	
	
	
	
	Объем дозирования 
	5-50мкл

	
	
	
	
	
	
	Кол-во каналов
	1

	
	
	
	
	
	
	Дискретность
	0.50мкл

	
	
	
	
	
	
	Объем при тестировании
	50/25/5

	
	
	
	
	
	
	Точность
	0.60%/0.90%/2.00%

	
	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	0.30%/0.60%/2.00%

	5
	Дозатор механический  5-50 мкл
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Клавиша дозирования  
	Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока

	
	
	
	
	
	
	Механизм сбрасывания наконечника
	Позволяет работать одной рукой

	
	
	
	
	
	
	Возможность работы с наконечниками разных производителей 
	Возможность работы с наконечниками разных производителей за счет ступенчатой зауженной формы посадочного конуса

	
	
	
	
	
	
	Поршень
	Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого  металла

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	Серого цвета, расположен на  боковой поверхности корпуса дозатора

	
	
	
	
	
	
	Держатель под палец
	Эргономичный, помогает удерживать дозатор без дополнительных усилий

	
	
	
	
	
	
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием спец.ключа, входящего в комплект дозатора

	
	
	
	
	
	
	Посадочный конус
	Изготовлен из химически стойких материалов

	
	
	
	
	
	
	Автоклавирование
	Автоклавируются съемные части - посадочный конус и сбрасыватель наконечника

	
	
	
	
	
	
	Объем дозирования 
	5-50 мкл

	
	
	
	
	
	
	Кол-во каналов
	8

	
	
	
	
	
	
	Дискретность
	0.50мкл

	
	
	
	
	
	
	Объем при тестировании
	50/25/5

	
	
	
	
	
	
	Точность
	1.00%/1.50%/3.00%

	
	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	0.50%/1.00%/2.00%

	6
	Дозатор механический  100-1000 мкл
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Клавиша дозирования  
	Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока

	
	
	
	
	
	
	Механизм сбрасывания наконечника
	Позволяет работать одной рукой

	
	
	
	
	
	
	Возможность работы с наконечниками разных производителей 
	Возможность работы с наконечниками разных производителей за счет ступенчатой зауженной формы посадочного конуса

	
	
	
	
	
	
	Поршень
	Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого  металла

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	Серого цвета, расположен на  боковой поверхности корпуса дозатора

	
	
	
	
	
	
	Держатель под палец
	Эргономичный, помогает удерживать дозатор без дополнительных усилий

	
	
	
	
	
	
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием спец.ключа, входящего в комплект дозатора

	
	
	
	
	
	
	Посадочный конус
	Изготовлен из химически стойких материалов

	
	
	
	
	
	
	Автоклавирование
	Автоклавируются съемные части - посадочный конус и сбрасыватель наконечника

	
	
	
	
	
	
	Вес
	84 гр.

	
	
	
	
	
	
	Объем дозирования 
	100-1000мкл

	
	
	
	
	
	
	Кол-во каналов
	1

	
	
	
	
	
	
	Дискретность
	5 мкл

	
	
	
	
	
	
	Объем при тестировании
	1000/100

	
	
	
	
	
	
	Точность
	0.60%/2.00%

	
	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	0.30%/0.70%

	7
	Дозатор механический 50-300 мкл
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Клавиша дозирования  
	Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока

	
	
	
	
	
	
	Механизм сбрасывания наконечника
	Позволяет работать одной рукой

	
	
	
	
	
	
	Возможность работы с наконечниками разных производителей 
	Возможность работы с наконечниками разных производителей за счет ступенчатой зауженной формы посадочного конуса

	
	
	
	
	
	
	Поршень
	Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого  металла

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	Серого цвета, расположен на  боковой поверхности корпуса дозатора

	
	
	
	
	
	
	Держатель под палец
	Эргономичный, помогает удерживать дозатор без дополнительных усилий

	
	
	
	
	
	
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем
	Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием спец.ключа, входящего в комплект дозатора

	
	
	
	
	
	
	Посадочный конус
	Изготовлен из химически стойких материалов

	
	
	
	
	
	
	Автоклавирование
	Автоклавируются съемные части - посадочный конус и сбрасыватель наконечника

	
	
	
	
	
	
	Объем дозирования 
	50-300 мкл

	
	
	
	
	
	
	Кол-во каналов
	8

	
	
	
	
	
	
	Дискретность
	5.00мкл

	
	
	
	
	
	
	Объем при тестировании
	300/150/50

	
	
	
	
	
	
	Точность
	0.70%/1.00%/1.50%

	
	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	0.25%/0.50%/0.80%

	8
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком 
	шт.
	2
	-
	-
	1. Общие характеристики

	
	
	
	
	
	
	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Cистема принудительной циркуляции воздуха
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Металлическая дверь с замком
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Поддержание температуры в камере
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Сигнализация при отклонении температуры от заданной
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Отображение температуры на табло панели управления
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Отключение вентилятора при открывании двери
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Общий объем, л
	250

	
	
	
	
	
	
	Габаритные размеры, мм:

Высота, мм

Глубина, мм

Ширина, мм
	1300

607

600

	
	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	200

	
	
	
	
	
	
	Напряжение, В
	220

	
	
	
	
	
	
	Температура в холодильной камере
	+2... +14

	9
	Автоматическая микропланшетная мойка 
	шт.
	1
	-
	-
	1. Общая характеристика

	
	
	
	
	
	
	Тип прибора
	Автоматическое промывочное устройство, способное реализовать различные программы промывок, задаваемых оператором

	
	
	
	
	
	
	2. Общие требования

	
	
	
	
	
	
	Режимы промывки
	По стрипам

По планшетам

	
	
	
	
	
	
	Виды используемых планшетов
	96тилуночный планшет с плоским, круглым и V-образным дном

	
	
	
	
	
	
	Границы диспенсирования
	От 50 до 2000 мкл

	
	
	
	
	
	
	Точность диспенсирования
	5%CV с 350мл дистиллированной воды

	
	
	
	
	
	
	Остаточный объём аспирации
	менее 1 мкл для U и V образных лунок;

менее 5 мкл для L образных лунок

	
	
	
	
	
	
	Двойная аспирация
	Наличие

	
	
	
	
	
	
	Промывочная гребёнка
	12ти канальная; возможность подсоединения 8миканальной

	
	
	
	
	
	
	Количество промывочных циклов для одного стрипа, не менее
	12

	
	
	
	
	
	
	Промывка игл
	Автоматическая

	
	
	
	
	
	
	Датчики уровня жидкости
	В ёмкостях для слива и промывочной жидкости

	
	
	
	
	
	
	Способ крепления промывочной гребёнки
	Плавающий

	
	
	
	
	
	
	Механизм передачи промывочной гребёнки
	Металлический типа “Винт-гайка”

	
	
	
	
	
	
	Ввод данных
	Встроенная клавиатура 9 клавиш

	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	ЖК дисплей 90х53мм

	
	
	
	
	
	
	Подключение к компьютеру
	Порт RS232

	
	
	
	
	
	
	Память
	До 50ти программируемых методик промывки

	
	
	
	
	
	
	Рабочие условия
	Температура окружающей среды от 10 до 40С; влажность от 20% до 85%

	
	
	
	
	
	
	Размеры

Вес
	Около 405мм X 343мм X 175мм

до 12 кг


	ТРЕБОВАНИЯ  К МЕДИЦИНСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И РАБОТАМ, УСЛУГАМ, СОПУТСТВУЮЩИМ ЕГО ПОСТАВКЕ 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Требования к качеству и безопасности медицинского оборудования
	Медицинское оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. N 735 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения") 

	
	
	Медицинское оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил и иметь сертификат соответствия - документ, удостоверяющий данное соответствие товара (Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации"; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"). Копия сертификата соответствия в обязательном порядке предоставляется получателю при поставке товара. 

	2
	Предоставление рекламных иллюстративных материалов и инструкции фирмы-производителя по эксплуатации медицинского оборудования (на русском языке) в составе заявки на участие в торгах
	да

	3
	Срок предоставления гарантии качества
	Не менее 12 месяцев

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	При обнаружении дефекта (неисправности и ли поломки) оборудование возвращается Поставщику (для замены или ремонта). Все погрузочно-разгрузочные и транспортные работы связанные с ремонтом оборудования осуществляются силами Поставщика

	5
	Техническое обслуживание
	Проведение технического обслуживания медицинского оборудования в период гарантийного срока эксплуатации осуществляется по месту ее эксплуатации. Виды, объем и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования определены требованиями, указанными нормативной и эксплуатационной документации поставляемого товара.

	6
	Сведения о необходимости, сроках и условиях проведения монтажа, установки и ввода оборудования в эксплуатацию
	Необходимо проведение монтажа, установки и ввода в эксплуатацию в течение пяти календарных дней с момента поставки оборудования в ЛПУ

	7
	Сведения о необходимости, сроках и условиях обучения. 
	 Необходимо обучение специалистов ЛПУ на рабочем месте  в течение 10 дней с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 

	8
	Требования к соблюдению определенных условий при транспортировке товара
	В соответствии с маркировкой на упаковке

	9
	Требования к упаковке товара
	Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке

	10
	Срок поставки
	2 месяца 


Начальная (максимальная) цена контракта: 480500,00 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот рублей, 00 копеек).
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ» 






______________________Э.А. Асланян
